INFLUENCIA DEL EFECTO DEL VOLUMEN PARCIAL (EVP) EN LA CUANTIFICACIÓN DE LESIONES PEQUEÑAS: SU EFECTO SOBRE  EL SUV.

G. I. González Pérez1, R. C. Cabrejas2,  M. L. Cabrejas3

1Maestría en Física Médica, UBA. 2Med. Nucl., Hosp.  Univ. Austral. 3Física Médica, CNEA.

Objetivo: Evaluar los errores que se cometen al calcular el valor normalizado de captación SUV de lesiones, afectadas por  el EVP, con un PET.

Material y Métodos: A partir de las imágenes de un fantoma ad hoc conteniendo lesiones esféricas de diferentes tamaños, entre 1 y 6 cm, obtenidas con equipos PET, se puede determina la curva de recuperación del contraste (RC) de las lesiones incluidas en el mismo. Con un  programa de procesamiento en lenguaje MATLAB, se determina el número de cuentas del píxel de máxima actividad para las distintas lesiones datos con los que se obtiene la curva de RC, específica para el equipo. Conociendo el diámetro de las lesiones,  se determina el coeficiente de RC para las diferentes lesiones y a partir de este dato, el valor verdadero de la captación de las lesiones. El SUV se determina a partir de la Actividad corregida del píxel (AT), el volumen del píxel (V), el peso del fantoma (P) y la actividad inyectada (Ai): SUV=AT.PV.Ai.

Resultados: P, V y Ai tienen errores mínimos, el error del SUV proviene de AT. A partir de la RC se ve que el error es significativo para lesiones menores de 1.5 cm. El método permite determinar a partir de que tamaño es importante hacer la corrección del SUV.

Conclusión: Solo se puede determinar los valores correctos de la actividad de las lesiones  si se corrige la actividad de las mismas por el  EVP.

PARTIAL VOLUME EFFECT (PVE) INFLUENCE ON THE QUANTIFICATION OF SMALL LESIONS: IT’S EFFECT ON SUV

G. I. González Pérez1, R. C. Cabrejas2,  M. L. Cabrejas3

1Maestría en Física Médica, UBA. 2Med. Nucl., Hosp.  Univ. Austral. 3Física Médica, CNEA.

Objective: Evaluation of errors while calculating the standard uptake value (SUV) of lesions affected by PVE on PET images.

Material and Method:  Processing PET images of a phantom constructed ad hoc, containing spherical lesions of diameters between 1 to 6 centimeters, it is possible to determine the Contrast Recovery Curve (RC) for lesions included in it. Using a MATLAB algorithm, the number of counts for the maximum activity pixel in each lesion can be determined and from it, the RC curve for a specific PET device can be obtained. Knowing the lesion´s diameters, the RC coefficient for each of them can be determined and from these data the true lesion uptake value can be established. SUV is determined from the pixel´s corrected activity (AT), its volume (V), the phantom weight (P) and the injected activity (Ai):   SUV=AT.PV.Ai.

Results: P, V and Ai values show minimum errors; the SUV error comes mainly from the AT determination. Results show that the SUV error becomes significant for lesions smaller than 1,5 cm.

Conclusion: Accurate SUV values are only determined for lesions whose activity has been corrected by the Partial Volume Effect .